**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – МИКРОСКОП**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: ЛАБОРАТОРИЈСКА МИКРОБИОЛОШКА ОПРЕМА – МИКРОСКОП** |
| **Основни подаци о уређају:** **ЛАБОРАТОРИЈСКИ МИКРОСКОП - BX43 „Olympus“ или одговарајући** |
| **Тип микроскопа:** Светлосни микроскоп, инфинитивна оптика. |
| **- Iluminacija:** minimum2W LED izvor svetla, sistem za upravljanje intenzitetom osvetljenja ”Light manager”, za svaki objektiv pojedinačno, Köhler-ova iluminacija.**- Grubi i fini fokus**. Po rotaciji - Fini fokus 0.1mm ili manje, sa minimalnom graduacijom 1µm, grubi fokus 17.8mm ili manje. Mogućnost zaključavanja stočića u fokusu**- Manuelni nosač** objektiva sa minimum 5 pozicija, kodiran.**- Tubus** trinokularni widefield, FN 22, nagiba 30o, podešavanje međuzeničnog rastojanja u opsegu 50-76 mm ili više, raspodela svetla okulari/kamera u 3 pozicije (100/0, 20/80, 0/100).**- Okulari:** 10x, minimalano vidno polje FN 22.**- Stočić:** kontrola sa desne strane, pravougaoni presvučen keramikom, veličina minimum 156mm x 191mm (minimalna pokretnost 76 x 52 mm). Dupli držač preparata, otvaranje sa leve strane.**- Kondenzor svetla:** Abbe-ov**,** minimalna NA 1.10**- Objektivi – plan ahromat:**10x (minimalna NA 0.25, radna daljina 10.6 mm)20x (minimalna NA 0.40, radna daljina 1.2 mm)40x (minimalna NA 0.65, radna daljina 0.6 mm)100xO (minimalna NA 1.25, radna daljina 0.13 mm), imerzioni- Prekrivač mikroskopa- Strujno napajanje |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

**а)** Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **дистрибуцију и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

**б)** Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме **за особље** које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификат)

**в)** микроскоп мора поседовати решење **АЛИМС**-а, односно да је уписан у регистар медицинских средстава – микроскоп дијагностички за рад са узорцима хуманог порекла.

**г)** Да у оквиру понуде достави **изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**