ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Партија 1 - Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

број: ЈНД-II/2021

Назив добра / Техничка спецификација

Партија 1 - Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

Основни подаци: Пумпа бр 1 - Осмоканални уређај за узимање узорака ваздуха са пратећом опремом ( 1 комад)

Мерни принцип: Узорковање ваздуха са контролисаним протоком

Техничке карактеристике уређаја: - Model - jednokanalni, osmodnevni uređaj za uzimanje uzoraka vazduha - Uzimanje uzoraka: preko jednog kanala u toku 24 sata, osam dana, svaki dan preko drugog kanala - Vrste polutanata: SO2, NO2, HCl, čađ i ostali polutanti u ambijentalnom vazduhu - Pumpa: elektromagnetna vibraciona sa nominalnim protokom do 3,0 L/min - Podešavanje protoka: kontinualno u celom opsegu merenja, preko ventila za podešavanje - Merenje protoka: pomoću blende i diferencijalnog merača pritiska očitava trenutnu vrednost protoka, a da procesorski sklop vrši ažuriranje podataka tako da se na kraju svakog radnog ciklusa očitava ukupna uzorkovana zapremina vazduha na svakom od kanala - Merač protoka: kalibrisana merna blenda i diferencijalni merač pritiska; merač protoka otporan na agresivna isparenja apsorpcionih rastvora iz ispiralica; opseg merenja protoka vazduha 0,3-1,6 L/min; tačnost merača protoka ±3%; ponovljivost merenja ±3% u celom opsegu merenja; temperaturska kompenzacija usled promene temperatura gasa - Broj ispiralica: osam ispiralica koje se izrađuju po zahtevu naručioca (tip sa sinterom/sa perforiranim balonom, sa trbuhom, ravne i sl.) - Zapremina ispiralica: 100mL, sa priključcima podesivim za ProEkos-ove uređaje koje naručilac već poseduje - Filter za hvatanje čađi: prečnika filter papira Ø 30mm, u posebnom kućištu - Kontrola rada: elektronska - Programiranje rada: učitavanje željenog vremena početka rada i tekuće vreme. Vreme startovanja kanala je nezavisno - Očitavanje greške: procesor registruje prestanak rada pumpe u toku 24 sata rada za svaki dan, zbog nestanka električne energije, tako da se može u svakom trenutku dobiti informacija o prestanku rada uređaja, po danima i vremnu prestanka rada u satima i minutama - Uređaj mora imati ugrađenu elektronsku zaštitu od prodora apsorpcionog rastvora u unutrašnjost uređaja, čime se štiti uređaj od agresivnog delovanja apsorpcionog rastvora. - Uređaj mora imati ugrađenu teflonsku instalaciju za razvod uzorkovanog vazduha do svake ispiralice posebno, čime se smanjuje verovatnoća reakcije uzorkovanih gasnih polutanata sa elementima uređaja na minimum. - Uređaj vrši memorisanje podataka za četiri osmodnevna ciklusa rada (32 dana) - Izvor energije: naizmenični napon 220V, 50Hz instalisana snaga: 7W - Dimenzije uređaja: visina 350mm, dužina 500mm, širina 225mm - Kompatibilnost osmokanalnog uređaja za uzimanje uzoraka vazduha sa uređajima za uzorkovanje ambijentalnog vazduha proizvođača ProEkos koje Zavod za javno zdravlje Pančevo već poseduje - Garancija min 24 meseci - Obezbeđen i ovlašćeni servis u Srbiji - Posebni zahtev: veličina PROTOK kod zahtevanog uređaja, a pre isporuke mora biti etaloniran u akreditovanoj organizaciji za etaloniranje prema zahtevima standarda 17025:2017

Основни подаци: Пумпа бр 2 - Четвороканални уређај за узимање узорака ваздуха са пратећом опремом ( 1 комад)

Мерни принцип: Узорковање ваздуха са контролисаним протоком

Техничке карактеристике уређаја: - Model - četvorokanalni uređaj za uzimanje uzoraka vazduha - Uzimanje uzoraka: preko četiri kanala, maksimalno vreme uzimanja uzoraka 120sati - Vrste polutanata: SO2, NO2, HCl, čađ i ostali polutanti u ambijentalnom vazduhu - Pumpa: četri elektromagnetne vibracione sa nominalnim protokom do 3,0L/min, po jedna pumpa za svaki kanal posebno sa nezavisnim usisom - Podešavanje protoka: kontinualno u celom opsegu merenja, preko ventila za podešavanje - Merenje protoka: pomoću blende i diferencijalnog merača pritiska očitava trenutnu vrednost protoka, a da procesorski sklop vrši ažuriranje podataka tako da se na kraju svakog radnog ciklusa očitava ukupna uzorkovana zapremina vazduha na svakom od kanala - Merač protoka: kalibrisana merna blenda i diferencijalni merač pritiska; merač protoka otporan na agresivna isparenja apsorpcionih rastvora iz ispiralica; opseg merenja protoka vazduha 0,3-2,5L/min; tačnost merača protoka ±3%; ponovljivost merenja ±1% u celom opsegu merenja; temperaturska kompenzacija usled promene temperatura gasa - Broj ispiralica: četiri ispiralice koje se izrađuju po zahtevu naručioca (tip sa sinterom/sa perforiranim balonom, sa trbuhom, ravne i sl.) - Zapremina ispiralica: 100mL, sa priključcima podesivim za ProEkos-ove uređaje koje naručilac već poseduje - Filter za hvatanje čađi: prečnika filter papira Ø 30mm, u posebnom kućištu - Kontrola rada: elektronska - Programiranje rada: podešava se vreme početka rada i dužina trajanja ciklusa uzorkovanja za svaki kanal posebno kao i protoci vazduha za savki kanal posebno - Očitavanje greške: procesor registruje prestanak rada pumpe u toku 24 sata rada za svaki dan, zbog nestanka električne energije, tako da se može u svakom trenutku dobiti informacija o prestanku rada uređaja, po danima i vremnu prestanka rada u satima i minutama - Uređaj mora imati ugrađenu teflonsku instalaciju za razvod uzorkovanog vazduha do svake ispiralice posebno, čime se smanjuje verovatnoća reakcije uzorkovanih gasnih polutanata sa elementima uređaja na minimum. - Uređaj vrši memorisanje podataka za četiri ciklusa rada - Izvor energije: naizmenični napon 220V, 50Hz instalisana snaga: 22W - Dimenzije uređaja: visina 350mm, dužina 500mm, širina 225mm - Kompatibilnost osmokanalnog uređaja za uzimanje uzoraka vazduha sa uređajima za uzorkovanje ambijentalnog vazduha proizvođača ProEkos koje Zavod za javno zdravlje Pančevo već poseduje - Garancija min 24 meseci - Obezbeđen i ovlašćeni servis u Srbiji - Posebni zahtev: veličina PROTOK kod zahtevanog uređaja, a pre isporuke mora biti etaloniran u akreditovanoj organizaciji za etaloniranje prema zahtevima standarda 17025:2017

Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:

- Понуђач је дужан  да достави  добро  са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.

- Изабрани  Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.

- Понуђач је дужан да уз понуду  достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких  спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- Гарантни рок најмање 24 месеца.

Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:

а)   Да у оквиру понуде достави Ауторизацију произвођача за продају и одржавање опреме на територији Републике Србије.

б)  Да у оквиру понуде достави Сертификате које издаје произвођач опреме за особље које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року.

в)  Да  у оквиру понуде достави Изјаву да ће спровести обуку и доставити сертификате о обученом особљу (мин. 4 извршиоца).

г) Да у оквиру понуде достави Изјаву са јасно наведеним подацима о обезбеђеној сервисној подршци за уређаје који се набављају у гарантном року у оквиру овлашћеног сервиса, а на територији Србије

д)  Да у оквиру понуде достави изјаву да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити минимално 7 година од дана испоруке.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.

Одговорно лице понуђача:

___________________________