ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Партија 1 - Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

број: ЈНД-II/2021

Назив добра / Техничка спецификација

Партија 1 - Вишеканалне пумпе за узорковање ваздуха

Основни подаци: Пумпа бр 1 - Осмоканални уређај за узимање узорака ваздуха са пратећом опремом ( 1 комад)

Мерни принцип: Узорковање ваздуха са контролисаним протоком

Техничке карактеристике уређаја: Model - jednokanalni, osmodnevni uređaj za uzimanje uzoraka vazduha Uzimanje uzoraka: preko jednog kanala u toku 24 sata, osam dana, svaki dan preko drugog kanala Vrste polutanata: SO2, NO2, HCl, čađ i ostali polutanti u ambijentalnom vazduhu Pumpa: elektromagnetna vibraciona sa nominalnim protokom do 3,0 L/min Podešavanje protoka: kontinualno u celom opsegu merenja, preko ventila za podešavanje Merenje protoka: pomoću blende i diferencijalnog merača pritiska očitava trenutnu vrednost protoka, a da procesorski sklop vrši ažuriranje podataka tako da se na kraju svakog radnog ciklusa očitava ukupna uzorkovana zapremina vazduha na svakom od kanala Merač protoka: kalibrisana merna blenda i diferencijalni merač pritiska; merač protoka otporan na agresivna isparenja apsorpcionih rastvora iz ispiralica; opseg merenja protoka vazduha 0,3-1,6 L/min; tačnost merača protoka ±3%; ponovljivost merenja ±3% u celom opsegu merenja; temperaturska kompenzacija usled promene temperatura gasa Broj ispiralica: osam ispiralica koje se izrađuju po zahtevu naručioca (tip sa sinterom/sa perforiranim balonom, sa trbuhom, ravne i sl.) Zapremina ispiralica: 100mL, sa priključcima podesivim za ProEkos-ove uređaje koje naručilac već poseduje Filter za hvatanje čađi: prečnika filter papira Ø 30mm, u posebnom kućištu Kontrola rada: elektronska Programiranje rada: učitavanje željenog vremena početka rada i tekuće vreme. Vreme startovanja kanala je nezavisno Očitavanje greške: procesor registruje prestanak rada pumpe u toku 24 sata rada za svaki dan, zbog nestanka električne energije, tako da se može u svakom trenutku dobiti informacija o prestanku rada uređaja, po danima i vremnu prestanka rada u satima i minutama Uređaj mora imati ugrađenu elektronsku zaštitu od prodora apsorpcionog rastvora u unutrašnjost uređaja, čime se štiti uređaj od agresivnog delovanja apsorpcionog rastvora. Uređaj mora imati ugrađenu teflonsku instalaciju za razvod uzorkovanog vazduha do svake ispiralice posebno, čime se smanjuje verovatnoća reakcije uzorkovanih gasnih polutanata sa elementima uređaja na minimum. Uređaj vrši memorisanje podataka za četiri osmodnevna ciklusa rada (32 dana) Izvor energije: naizmenični napon 220V, 50Hz instalisana snaga: 7W Dimenzije uređaja: visina 350mm, dužina 500mm, širina 225mm Kompatibilnost osmokanalnog uređaja za uzimanje uzoraka vazduha sa uređajima za uzorkovanje ambijentalnog vazduha proizvođača ProEkos koje Zavod za javno zdravlje Pančevo već poseduje Garancija min 24 meseci Obezbeđen i ovlašćeni servis u Srbiji Posebni zahtev: veličina PROTOK kod zahtevanog uređaja, a pre isporuke mora biti etaloniran u akreditovanoj organizaciji za etaloniranje prema zahtevima standarda 17025:2017

Основни подаци: Пумпа бр 2 - Четвороканални уређај за узимање узорака ваздуха са пратећом опремом ( 1 комад)

Мерни принцип: Узорковање ваздуха са контролисаним протоком

Техничке карактеристике уређаја: Model - četvorokanalni uređaj za uzimanje uzoraka vazduha Uzimanje uzoraka: preko četiri kanala, maksimalno vreme uzimanja uzoraka 120sati Vrste polutanata: SO2, NO2, HCl, čađ i ostali polutanti u ambijentalnom vazduhu Pumpa: četri elektromagnetne vibracione sa nominalnim protokom do 3,0L/min, po jedna pumpa za svaki kanal posebno sa nezavisnim usisom Podešavanje protoka: kontinualno u celom opsegu merenja, preko ventila za podešavanje Merenje protoka: pomoću blende i diferencijalnog merača pritiska očitava trenutnu vrednost protoka, a da procesorski sklop vrši ažuriranje podataka tako da se na kraju svakog radnog ciklusa očitava ukupna uzorkovana zapremina vazduha na svakom od kanala Merač protoka: kalibrisana merna blenda i diferencijalni merač pritiska; merač protoka otporan na agresivna isparenja apsorpcionih rastvora iz ispiralica; opseg merenja protoka vazduha 0,3-2,5L/min; tačnost merača protoka ±3%; ponovljivost merenja ±1% u celom opsegu merenja; temperaturska kompenzacija usled promene temperatura gasa Broj ispiralica: četiri ispiralice koje se izrađuju po zahtevu naručioca (tip sa sinterom/sa perforiranim balonom, sa trbuhom, ravne i sl.) Zapremina ispiralica: 100mL, sa priključcima podesivim za ProEkos-ove uređaje koje naručilac već poseduje Filter za hvatanje čađi: prečnika filter papira Ø 30mm, u posebnom kućištu Kontrola rada: elektronska Programiranje rada: podešava se vreme početka rada i dužina trajanja ciklusa uzorkovanja za svaki kanal posebno kao i protoci vazduha za savki kanal posebno Očitavanje greške: procesor registruje prestanak rada pumpe u toku 24 sata rada za svaki dan, zbog nestanka električne energije, tako da se može u svakom trenutku dobiti informacija o prestanku rada uređaja, po danima i vremnu prestanka rada u satima i minutama Uređaj mora imati ugrađenu teflonsku instalaciju za razvod uzorkovanog vazduha do svake ispiralice posebno, čime se smanjuje verovatnoća reakcije uzorkovanih gasnih polutanata sa elementima uređaja na minimum. Uređaj vrši memorisanje podataka za četiri ciklusa rada Izvor energije: naizmenični napon 220V, 50Hz instalisana snaga: 22W Dimenzije uređaja: visina 350mm, dužina 500mm, širina 225mm Kompatibilnost osmokanalnog uređaja za uzimanje uzoraka vazduha sa uređajima za uzorkovanje ambijentalnog vazduha proizvođača ProEkos koje Zavod za javno zdravlje Pančevo već poseduje Garancija min 24 meseci Obezbeđen i ovlašćeni servis u Srbiji Posebni zahtev: veličina PROTOK kod zahtevanog uređaja, a pre isporuke mora biti etaloniran u akreditovanoj organizaciji za etaloniranje prema zahtevima standarda 17025:2017

Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:

- Понуђач је дужан  да достави  добро  са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.

- Изабрани  Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.

- Понуђач је дужан да уз понуду  достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких  спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- Гарантни рок најмање 24 месеца.

Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:

а)   Да у оквиру понуде достави Ауторизацију произвођача за продају и одржавање опреме на територији Републике Србије.

б)  Да у оквиру понуде достави Сертификате које издаје произвођач опреме за особље које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року.

в)  Да  у оквиру понуде достави Изјаву да ће спровести обуку и доставити сертификате о обученом особљу (мин. 4 извршиоца).

г) Да у оквиру понуде достави Изјаву са јасно наведеним подацима о обезбеђеној сервисној подршци за уређаје који се набављају у гарантном року у оквиру овлашћеног сервиса, а на територији Србије

д)  Да у оквиру понуде достави изјаву да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити минимално 7 година од дана испоруке.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.

Одговорно лице понуђача:

___________________________