ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПРЕМА „PURGE AND TRAP“ са аутосамплером

број: ЈНД-III/2021

Назив добра / Техничка спецификација

Основни подаци: „PURGE AND TRAP“ СА АУТОСАМПЛЕРОМ

Мерни принцип: Уређај за припрему и концентровање течних и чврстих узорака

Техничке карактеристике уређаја: - Аутосамплер капацитета: минимум 80 места за 40mL бочице за узорке - Purge and trap уређај мора да има могућност рада са течним и чврстим узорцима - Уграђена контрола протока гаса за пурговање. Протоци гаса морају бити саставни део методе - Запремина течних узорака: варијабилна од 1mL до 25mL - Програмирано аутоматско разблаживање узорака - Аутоматски бланк узорак - Аутоматско испирање линије узорка са смешом метанола и топле дејонизоване воде у претходно дефинисаном односу - Грејање бочице за чврсте узорке у опсегу од 35°С – 80°С или ширем - Могућност мешања чврстог узорка у бочици различитим брзинама мешања - Могућност аутоматске метанолне екстракције висококонцентрованих узорака земљишта - Уграђени дијагностички тестови за проверу заптивености целокупног уређаја - Повезивање purge and trap уређаја на постојећи GC/MSD тип 6850/5975C произвођача Agilent Technologies - Да је purge and trap уређај софтверски контролисан, компатибилан са постојећим GC/MSD softverom - MSD Chemstation, произвођача Agilent Technologies - Сет потрошног материјала неопходног за инсталацију апарата укључујући двеста бочица за узорке - Сет адекватног алата потребног за одржавање апaрата

Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:

- Понуђач је дужан да уз понуду  достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- Изабрани  Понуђач је у обавези да испоручи добра - опрему у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.

Уколико се докаже да ипоручена опрема не задовољава све елементе из техничке спецификације наручилац задржава право да опрему врати без надокнаде.

- Гарантни рок најмање 24 месеци од дана инсталације.

Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:

а)   Да располаже потребним кадровским капацитетима. Да понуђач има минимум једног сервисера у Републици Србији са важећим сертификатом за инсталацију и одржавање опреме која се набавља,  издатим од произвођача који је потребно доставити као доказ. Сервисер треба да изврши основну и апликативну обуку за рад на опреми.

в)  Да је у претходне 3 године  (2018, 2019 и 2020)  понуђач реализовао минимум два уговора о продаји  и постпродајном сервисном одржавању опреме понуђеног произвођача на територији републике Србије. Као доказ доставити склопљене уговоре или важеће потврде наручиоца о испорученим добрима.

г) Да у оквиру понуде достави Изјаву да ће понуђач обезбеди излазак сервисера на терен у року од 24 сата (не рачунајући нерадне дане – викенд и празници) од пријаве квара.

д)  Да у оквиру понуде достави Изјаву: да се обавезује да буде способан да у наредних 7 (седам) година може да пружи услуге сервиса и добављање резервних делова за опрему од датума инсталације уређаја.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.

Одговорно лице понуђача:

___________________________