ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПРЕМА: Уређај за дигестију ради одређивања садржаја протеина у узорцима методом по Kjeldhal-u

Назив добра / Техничка спецификација

ОПРЕМА: Уређај за дигестију за одређивање садржаја протеина у узорцима методом по Kjeldhal-u

Основни подаци о уређају: Уређај за дигестију по Kjeldhal-u

Мерни принцип: Уређај за дигестију узорака за одређивање садржаја протеина и азота у узорцима методом по Kjeldhal-u

Општи услови: Уређај мора бити компатиблан са постојећим уређајем да дестилацију воденом паром: VAP 30, Gerhardt. Уређај мора да подржава рад у складу са методама EN ISO, EPA, AOAC, ASTM и поседовати могућност експортовања података и USB инетрфејс. Напајање уређаја 230 V / 50 Hz. Технички захтеви: Уређај мора поседовати блок, контролну јединицу, одговарајуће кивете, сталак, сукциони модул и водену вакуум пумпу као и: - Блок са 20 места од алуминијумске легуре - Кивете 300 mL од Duran стакла - Кућиште заштићено од корозије, површина отпорна на киселине - Температура блока до 430C - Конзола са носачима за сталак са киветама и сукциони модул Контролер - PID контролер - TFT дисплеј - Контролер који се може одвојити од уређаја за минерализацију и поставити ван дигестора - Pt 100 температурни сензор - Прецизност контроле температуре ± 0,5% - Најмање 30 радних програм са минимум 10 корака време/температура - Могућност програмирања предходног загревања и одржавања температуре између дигестија - Препрограмиране методе за типичне узорке Сигурност - Изоловане дршке - Посуда за сакупљање капи киселине - Заштита од прегревања Испорука и инсталација у лабораторији наручиоца - Уређај за минерализацију - Сталак за кивете - Кивете 20 ком 250/300 mL - Сукциони модул - Водена вакуум пумпа - Црево за повезивање вакуум пумпе и аспирационог модула - Упутство за употребу

Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:

- Понуђач је дужан  да достави  добро  са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.

- Изабрани  Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.

- Понуђач је дужан да уз понуду  достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких  спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

- Гарантни рок најмање 24 месеца.

Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:

а)   Да у оквиру понуде достави Ауторизацију - овлашћење произвођача за продају и одржавање - сервис опреме на територији Републике Србије.  (приложити овлашћење)

б)  Да у оквиру понуде достави Сертификате које издаје произвођач опреме за особље које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. Минимум један обучени сервисер (приложити сертификат)

в)  Да  у оквиру понуде достави Изјаву да ће спровести обуку и доставити сертификате о обученом особљу (мин. 4 извршиоца).

г) Да у оквиру понуде достави Сертификат „ISO 9001“  произвођача и понуђача (приложити сертификате)

д)  Да у оквиру понуде достави „СЕ” сертификат Уређаја (приложити сертификат).

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.