**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - АУТОКЛАВ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: АУТОКЛАВ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ** |
| **Основни подаци о уређају:** **АУТОКЛАВ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ** |
| * Капацитет: 150 l * Димензије коморе висина маx 780 мм, пречник min 500mm; Уређај димензија 750x820x1400 * Температура: 100-134 °C * Максимални притисак: 2,1bar * Снага: 6000 W * Опсег тајмера: до 250 min * Дигитални приказ параметара температуре и времена * Микропроцесорски контролисан процес стерилизације * Унутрашнњост коморе и спољашњост од нерђајућег челика * Програмирање за бар 10 радних програма (програм за „аgar mode”) * Покретна јединица на самоокретним точкићима, независан од довода и одвода воде * три жичане корпе за стерилизацију * Мора да поседује безбедносне мере: сигурносни термостат, вентил сигурности, сигнализација отворених врата, забрављивање врата када је комора под притиском * Усаглашен са ЕN 61010-1; ЕN 61010-2-040 |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

**а)** Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **заступање и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

**б)** Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме **за особље** које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року и које је сертификовано од стране домаћег тела у Републици Србији да је похађало семинар о примени домаћих правилника за преглед опреме под притиском. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификате)

**в)** Да у оквиру понуде достави **изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

**г)** Извршилац се обавезује да на дан закључења овог уговора **као средство обезбеђења за добро извршење посла** и **отклањање недостатака у гарантном року**, преда Наручиоцу потписану и оверену 1 (једну) бланко меницу, регистрована у регистру меница НБС, менично писмо потписано и оверено на вредност од **10% (процената)** од уговорене вредности опреме (без ПДВ-а), картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном писму и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Након испоруке опреме добављач је у обавези да о свом трошку спроведе проверу вентила сигурности са издавањем уверења од стране овлашћене лабораторије у Србији.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_