**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - МИКРОБИОЛОШКИ СИГУРНОСНИ КАБИНЕТ – ЛАМИНАРНА КОМОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: МИКРОБИОЛОШКИ СИГУРНОСНИ КАБИНЕТ – ЛАМИНАРНА КОМОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ** |
| **Основни подаци о уређају:** **Микробиолошки безбедносни кабинет (са три радна места) класе II са постољем** |
| * У складу са стандрадом EN 12469
* Спољашње димензије ШxДxВ: 2000x800x1450 мм (±5%)
* Ширина радног простора 1850 ±5%
* УВ лампа са тајмером на задњем зиду, са могућим одложеним почетком
* Ламинарни проток ваздуха 0.35 м/с (према ЕN12469)
* Предња ваздушна баријера 0,56 м/с (према ЕN12469)
* Осветљење коморе интензитета веће од 750 lux
* Стаклени предњи панел, са УВ заштитом од минимум 98%
* Бука маx 60 dB
* Електрични подизач предњег панела,
* Предњи панел прилагођен једноставном приступу комори, нагибом од 5 %
* ЛЦД дигитални дисплеј за управљање
* Микропроцесорски контролни систем
* Аларми за низак проток ваздуха и неадекватно отворен предњи прозор
* Минимум две утичнице, (за оба радна места бар по једна)
* H14 филтери са ефикасношћу од 99.999% за честице 0,3 µм (према ЕN 1822-1)

 - Модуларна радна површина од нерђајућег челика (подељена у секторе) - циклус самотестирања се покреће сваки пут кад се покрене комора  - Конструкција коморе израђена од нерђајућег челика  - визуелни и акустични аларм за SAFE стање - Интегрисане 2x2 шуко утичнице, volt free контакт, прикључак за ДОП тест, УВ и флуоресцентно светло |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

**а)** Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **дистрибуцију и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

**б)** Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме **за особље** које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификат)

**в)** Да у оквиру понуде достави **изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну опрему бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

**г)** Извршилац се обавезује да на дан закључења овог уговора **као средство обезбеђења за добро извршење посла** и **отклањање недостатака у гарантном року**, преда Наручиоцу потписану и оверену 1 (једну) бланко меницу, регистрована у регистру меница НБС, менично писмо потписано и оверено на вредност од **10% (процената)** од уговорене вредности опреме (без ПДВ-а), картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном писму и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим.**

**Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_