**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**ОПРЕМА: Водено купатило**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација** |
| **ОПРЕМА: Водено купатило** |
| **Основни подаци о уређају:** **Водено купатило** |
|  |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:**   * спољашње димензије (W x H x D):  578 x 405 x 436 mm * унутрашње димензије (W x H x D): 350 x 220 x 290 mm * тежина 16 kg * унутрашња запремина 22 L * снага грејача 2000W * дигтални тајмер од 1 мин до 999 сати, за континуиран рад, одложено укључивање, функцијa одржавања температуре са гарантованим временом држања. * контрола температуре: механички граничник температуре, заштита класе 1 искључује грејање на приближно 30°C изнад максималне температуре купатила. * регулација температуре са независним радом, електронски регулатор превисоке температуре TWW класe заштите 3.1 или граничник прекомерне температуре TWB заштита класе 2, подесив у менију инструмента * у случају превисоке температуре услед квара, грејање се искључује на око 10°С изнад задате температуре * PID микропроцесорски контролер са јасно подржаним системом са интегрисаним аутодијагностичким системом са грешком индикација * визуелни и звучни аларм на крају програма, могућност да се у случају ниског нивоа течности грејање аутоматски искључује * температурни опсег од 10°С у односу на температуру амбијента до +95°С * максимална висина течности од 200mm, минимална 177mm * кућиште од нерђајућег челика, лако за чишћење * поклопац са 6 прстена |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро са пратећом опремом које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи опрему у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

а) Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију - овлашћење** произвођача за **продају и одржавање - сервис** опреме на територији Републике Србије. (приложити овлашћење)

б) Да у оквиру понуде достави **Сертификате** које издаје произвођач опреме за особље које ће бити ангажовано на пословима инсталације и редовног одржавања опреме у гарантном року. **Минимум један обучени сервисер** (приложити сертификат)

в) Да у оквиру понуде достави **Изјаву** да ће **спровести обуку** (мин. 2 извршиоца).

г) Да у оквиру понуде достави **Сертификат „ISO 9001“**  произвођача и понуђача (приложити сертификате)

д) Да у оквиру понуде достави **„СЕ” сертификат** Уређаја (приложити сертификат).

Ђ) Референц листу за минимум 5 испоручених водених купатила од почетка 2022 године.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**