РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-II/2023

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 4** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - **МАСА** | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Техничка вага 1298 | Kern | SRPS ISO IEC 17025; Опсег мерења 0-2200g (поновљивост у 1g, 10g, 100g) | Комада | 1 |
| 2 | Прецизна вага 1236 | Boeco | SRPS ISO IEC 17025; Опсег 0-2000g (поновљивост : 1g, 10g, 100g) | Комада | 1 |
| 3 | Set analitičkih tegova | Tehtnica | SRPS ISO IEC 17025; тегови масе : 20mg, 100mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g. | Комада | 1 |
| 4 | Аналитичка вага Sartorius | Sartorius BP 210 s (rezolucija 100µg) | SRPS ISO IEC 17025; ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g i 200g za podeok d=0.0001g.  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 10g, 50g, 100g,150g, 200g i 210g | Комада | 1 |
| 5 | Техничка вага  Tehtnica | Tehtnica ET1111 | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g za podeoke d=0,01g i d=0,1g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 10g, 30g,  50g i 100g i za opseg masa  1g, 10g, 100g, 200g i 500g | Комада | 1 |
| 6 | Техничка вага | Kern | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 100g i 1000g za podeok d=0,01g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 1g, 100g,  200g, 500g, 1000g, 1500g i 2000g | Комада | 1 |
| 7 | Аналитичка вага Sartorius | Sartorius CPA 225D-0CE (rezolucija 10µg) | SRPS ISO IEC 17025; -ponovljivost vage prilikom etaloniranja izvršiti sa referentnim tegom mase 50g za podeok d=0,00001g  i masom 100g za podeok  d=0,0001g  -tačnost pokazivanja vage ivršiti za opseg masa 0,1g, 1g, 10g,  25g, 50g, 80g, 100g, 150g,  200g, 220g | Комада | 1 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.